常压室温等离子体诱变育种仪采购参数

（一）、技术参数指标

1.电源：AC 220V，50Hz。

★2.放电技术：在标准大气压下释放淡紫色光圈。

3.工作环境：常压状态下，室温15~25℃，湿度≤60%。

4.整机功率：200-500W（MAX）。

★5.适用气源：99.999%及以上高纯氦气

6.流量控制模块：

- 控制范围：

气量：0~15SLM（标准升/分钟，standard liter per minute）

流量：2%-100%F.S.

- 精度：

控制精度：±1.0% F.S.（满量程）

线性精度：±0.5%F.S

（3）响应时间：≤2 sec；

7.有效处理间距：2~5mm

8.射频电源模块：

（1）最大输出功率≥400W

（2）输出频率：13.56MHz±0.005%

（3）功率设定和实际输出误差：＜2W（50Ω）

（4）输出功率稳定度：±1%

（5）二次谐波输出：≤-30dB ,寄生调制≤1%

（6）射频输出端口：L16K(N)

9.冷却系统：外接制冷系统

★10.等离子体射流温度≤37℃

11.操作界面≥10寸全彩界面

12.样品处理系统：大面积载盘,处理范围直径≥φ85mm

13.诱变时间：0~7200s可调

14.无菌系统：紫外灯≥6w

15.自动化控制模块：PLC

★16.应用领域：

- 植物性状表型（高产、优质、抗性）研究（油菜、豆类、棉花、玉米、小麦、花卉、食用菌等）

- 植物病害微生物研究

（3）植物虫害防治研究

（4）微生物诱变育种（如细菌、霉菌、酵母、藻类等）

（5）动物诱变实验（受精卵、幼苗）。

- 注：提供以上相关领域中，用该设备技术方法发表的相关文献截图、用该设备技术方法申请的专利技术截图。

（二）、配置要求

1.PLC自动化控制模块一套；

2.触摸屏全彩人机交互界面硬件控制系统一套；

3.样品处理间距固定工作台一套（无需每次校准，提高操作效率）；

4.高转换率手动匹配射频电源一体机、射频系统一套；

5.冷却系统一套（外接）；

6.精密气体质量流量计供气系统一套；

7.无菌系统一套（6W紫外灯管1根）；

8.照明系统一套（5W荧光灯管1根）。