包2：

| 超声经颅多普勒血流分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于临床对脑血管及外周血管疾病的诊断和监护 | 具备 |
| 2 | 硬件要求 | 具备 |
| 2.1 | 便携一体式主机、支持触摸屏操作，支持至少两个千兆网卡、WIFI、蓝牙等功能 | 具备 |
| 2.2 | 探头频率段至少包括1.6MHz/2MHz、4MHz、8MHz、16HMz | 具备 |
| 2.3 | 有效探头接口≥4个 | 具备 |
| #2.4 | 支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用 | 具备 |
| 2.5 | 配备专业操控小键盘，具有自定义按键功能 | 具备 |
| 3 | 软件要求： | 具备 |
| 3.1 | FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048 | 具备 |
| 3.2 | 速度量程：使用1.6M探头（无角度补偿）50mm深度时,单向最大速度量程≥720cm/s,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程≥600cm/s | 具备 |
| 3.3 | 检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、a、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、lindegaard指数 | 具备 |
| #3.4 | 具备双通道监测功能：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥9个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存 | 具备 |
| 3.5 | 标识当前信号噪声处理状态 | 具备 |
| 3.6 | 高通滤波范围≥0-3200Hz可调，支持自动滤波功能 | 具备 |
| 3.7 | 基线自适应调节：基线可根据血流速度的增加、减少，进行自适应调整 | 具备 |
| 3.8 | 标尺自适应调节：速度量程会根据血流速度的增加、减少，进行自动的切换和调整 | 具备 |
| 3.9 | 精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响 | 具备 |
| 3.10 | 支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长 | 具备 |
| 3.11 | 支持自动计算基于TCD的无创ICP数值 | 具备 |
| 3.12 | 动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储 | 具备 |
| 3.13 | 数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等，便于教学演示 | 具备 |
| 3.14 | 快照存储/编辑功能 | 具备 |
| 3.14.1 | 支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析，可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式，快照频谱可以手动插入中/英文标识 | 具备 |
| 3.14.2 | 快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子 | 具备 |
| 3.14.3 | 支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能 | 具备 |
| 3.15 | 支持在检查界面和病档管理界面快速生成诊断报告，报告支持BMP/JPG/PNG/GIF/TIFF/XML/PDF/Word/PPT等格式 | 具备 |
| 3.16 | 可出具彩色纸质报告 | 具备 |
| 3.17 | 具有网络连接端口：支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息 | 具备 |
| 3.18 | 专业微栓子检测 | 具备 |
| 3.18.1 | 提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析 | 具备 |
| 3.18.2 | 具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子识别率≥85%，准确率≥90% | 具备 |
| 3.18.3 | 栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识 | 具备 |
| 3.18.4 | 支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告 | 具备 |
| 3.18.5 | 支持微栓子视频、音频、图片导出功能，方便教学演示 | 具备 |
| 3.18.6 | 同一栓子声谱图自动比对功能：支持同一通道下，双深度的声谱图自动同窗口对比功能，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度 | 具备 |
| 3.19 | 发泡试验语音指导功能 | 具备 |
| 3.19.1 | 语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息模式、诱发试验模式 | 具备 |
| 3.19.2 | 自动记录首栓、20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片 | 具备 |
| 3.19.3 | 根据试验结果可自动智能分级，分级标准支持自定义 | 具备 |
| 3.19.4 | VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率 | 具备 |
| 3.19.5 | 血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告 | 具备 |
| 3.19.6 | 数据缓存回放功能：支持数据缓存回放≥30S，可选择回放至少30S内血流频谱进行保存 | 具备 |
| 3.20 | 血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出 | 具备 |
| #3.21 | 长程监护系统：支持≥10导的多参数记录曲线同步监测 | 具备 |
| 3.22 | 具备Sickle Cell 筛查模式，支持自定义Sickle Cell 筛查标准，可用于血镰病筛查 | 具备 |
| 3．23 | 多模态分析软件平台：支持神经重症多模态分析平台，支持多种第三方设备信号接入，实现神经重症多模态监测，计算患者无创颅内压、灌注压等，评估患者自动调节上下限和最佳灌注压等 | 具备 |
| 4 | 配置要求：至少包含便携式主机1台、手持探头（1.6M）1个、手持探头（4.0M）1个、专用电源线及接地线各1根、硅胶操控键盘1个、监护头架1个，1.6M监护探头2个、重症多模态分析软件 1套 | 具备 |
| 5 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 6 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 8 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |